**ЗМІСТ:**

1. Вступ.
2. Важлива інформація.
3. Опис приладу.
4. Установка батарейок.
5. Інструкція з використання.
6. Обслуговування приладу.

**ВСТУП**

1. **Музична функція.**

12 різних мелодій.

1. **Призначення.**

Для видалення назальних виділень помістіть наконечник приладу у ніздрю та активуйте його.

1. **Компактний та зручний дизайн.**

Прилад компактній, зручний та легкий у використанні. Він безпечний та комфортний для немовлят.

1. **Верхній модуль, котрий можна мити.**

Наконечники, резервуар для виділень та верхній модуль можна демонтувати та мити. (Резервуар для виділень можна дезінфікувати з допомогою окропу).

1. **Мала вага та низький рівень шуму.**

Легко використовувати під час сну дитини.

1. **Батарейки.**

Прилад працює від двох батарейок 1,5V AA. За потреби, їх легко замінити у будь-який час у будь-якому місці.

**ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ**

Прилад призначений для інтервального всмоктування носової секреції та слизу у дітей (від 0 до 12 років). Лише для побутового використання.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ – не модифікуйте прилад без погодження з виробником.**

1. Не піддавайте прилад дії високих температур, надмірної вологості та не залишайте на прямих сонячних променях.
2. Уникайте падіння приладу, сильних ударів та струсів.
3. Будь-ласка, замініть усі батарейки у пристрої, коли потужність / звук насоса слабшає під час використання.
4. Рекомендується замінити батарейки, якщо прилад не використовувався протягом тривалого періоду часу.
5. Прилад працює в інтервальному режимі. Продовжуйте утримувати кнопку живлення, для створення вакууму для подальшого видалення носової секреції та слизу. Щоб зупинити роботу пристрою відпустіть кнопку живлення та вимкніть прилад.
6. Назальний Аспіратор призначений виключно для видалення назальних виділень. Не використовуйте прилад з будь-якою іншою метою.
7. Під час використання приладу дитина не повинна затримувати дихання, закривати рот або ковтати слину, щоб уникнути тиску на барабанні перетинки.
8. Якщо дитина не почувається комфортно під час використання приладу, негайно припиніть використання та проконсультуйтеся з лікарем.
9. Не застосовуйте силу при розміщенні наконечника в порожнині носа.
10. Прилад призначений виключно для побутового використання.

Проконсультуйтеся з лікарем у разі наявності назальних захворювань. Мийте накінечник аспіратора перед кожним використанням.

1. Користувачами даного пристрою є батьки дитини, або інші дорослі, що попередньо ознайомилися з інструкціями з використання та дотримуються їх. Не дозволяйте дітям користуватися приладом самостійно. Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці.
2. Не використовуйте Назальний Аспіратор, якщо у пацієнта є наступні протипоказання:


* Носові кровотечі.
* Гострий головний біль, травма обличчя або шиї.
* Коагулопатія або порушення кровообігу.

1. Перед використанням приладу, будь-ласка, уважно ознайомтеся з усіма наведеними інструкціями. Не правильне використання приладу може призвести до наступних ускладнень:

* Механічна травма.
* Подразнення слизистої носової порожнини або кровотечі.
* Дискомфорт або біль.

1. Будь-ласка, зберігайте наконечник у недоступному для дітей та домашніх тварин місці, так як вони можуть його проковтнути.
2. Наконечник може стати причиною алергічної реакції.

**ОПИС ПРИЛАДУ**

Верхній модуль

Наконечник

Кнопка живлення

Кнопка, що активує музику

Резервуар для виділень


Кришка відсіку для батарейок

Музичний динамік

**УСТАНОВКА БАТАРЕЙОК**

**Заміна батарейок:**

1. Легким рухом відсуньте кришку, що закриває відсік для батарейок у напрямку від себе.
2. Обережно витягніть старі батарейки та належним чином їх утилізуйте.
3. Встановіть 2 \* 1,5V AA лужні батарейки у резервуар, впевніться, що всі необхідні символи співпадають. Завжди використовуйте лише нові батарейки.
4. Встановіть кришку, що закриває відсік для батарейок.



**УВАГА: прилад працює від батарейок.**


1. Будь-ласка, зберігайте та утилізуйте батарейки належним чином, тримайте подалі від дітей та не піддавайте впливу високих температур.
2. Рекомендується виймати батарейки, якщо не плануєте використовувати прилад протягом тривалого періоду часу.
3. Замініть усі батарейки, якщо ви не користувалися приладом протягом тривалого періоду часу.
4. Батарейки повинні утилізуватися відповідно до місцевої екологічної та інституційної політики.
5. Утилізуйте використані батареї відповідно до чинного законодавства. Ніколи не утилізуйте батарейки разом із звичайними побутовими відходами.

**ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ**

1. Оберіть відповідний наконечник для використанні в залежності від форми та розміру носових проходів вашої дитини. Широкий наконечник рекомендується для використання коли слиз більш густий. Більш вузький наконечник рекомендується для більш рідких виділень.

Широкий наконечний  Вузький наконечник

1. Впевніться, що наконечник встановлений надійно. Впевніться, що наконечник повністю покриває ребро.




1. Натисніть та утримуйте кнопку живлення для активації приладу та відсмоктування слизу.



1. Тримайте дитину вертикально і вставляйте наконечник в одну ніздрю. Будьте уважні, не вставляйте наконечник занадто глибоко в ніздрі та не притискайте його до внутрішньої стінки ніздрі. Не забудьте тримати наконечник аспіратора під кутом 90 градусів. Не підіймайте йогов гору в середині ніздрі. Дайте приладу можливість відсмоктати слиз. Повторіть, за потреби, з іншою ніздрею.

Слиз може не відразу потрапляти до резервуару для виділень.


Після кожного використання рекомендується негайно одразу промити наконечник.



1. Відпустіть кнопку активації, щоб зупинити процес відсмоктування.
2. Наш прилад поєднує в собі унікальний ергономічний дизайн та музичну функцію (12 популярних дитячих мелодій). Натисніть кнопку для активації музики та продовжуючи натискати, оберіть ту мелодію, що подобається вашій дитині. Після використання приладу утримуйте кнопку активації музики протягом 1 секунди, щоб вимкнути мелодію.

**ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ**


1. Від’єднайте наконечник та верхній модуль від основи аспіратора злегка їх потягнувши.
2. Відкрутіть за часовою стрілкою резервуар для виділень.



**Чищення резервуару для виділень, верхнього модулю та наконечника:**

Ретельно промийте резервуар для виділень, верхній модуль та наконечник під проточною водою протягом 3 хвилин. Потім, протягом 3 хвилин, промийте деталі проточною гарячою водою та дайте їм висохнути. Після цього, продезінфікуйте запчастини окропом.

**НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ для миття приладу жодних миючих засобів, або мила. Користуйтеся лише водою.**



**Чищення корпусу:**

Протріть прилад чистою, сухою та м’якою тканиною.